# Сорбция-Десорбция

PCTPro-2000

PCTPro-2000   Измерения объёмной сорбции-десорбции

PCTPro-2000 автоматизированный прибор для измерения свойств сорбированного газа, специально для материалов хранящих водород. Этот превосходный прибор сконструирован для высокоточных измерений широкого диапазона образцов, давлений и температур.

От вакуума до высокого давления

·	Точное объёмное измерение адсорбированного газа

·	Изотермы состав-давление (PCT)

·	Кинетика

·    Анализ сорбированного газа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температурный диапазон | - 260°C до 500°C со специальными держателями |
| --- | --- |
| Калиброванные объёмы | 5 калиброванных под высокое давление объёмов 5, 12, 160, 1000 и 1200 мл |
| Диапазон давления | От вакуума до 200 бар Регулирование давления: автоматическое ПИД, с контролем Фиксированное P, ∆P от f(∆P) |
| Измерение давления | 4 датчика давления Регулировка давления: 2 датчика для вакуума и до 5 бар Измеряемое давление: 1 датчик для вакуума и до 200 бар Точность: 1% |
| Максимальная чувствительность | 3 мкг H2 эквивалентно 0.3 вес% для 1 мг образца (с использованием держателя MicroDoser) |
| Газы | Водород, азот, кислород, аргон, метан, двуокись углерода, окись углерода, аммиак... |

ГЛАВНЫЕ СВОЙСТВА

Техника объёмной сорбции

·	Широкие возможности: PCTPro-2000 работает от вакуума до высокого давления ( до 200 бар). Газовый дозатор имеет диапазон изменения объёма от 5 до 1200 мл.

·	Широкий диапазон температур: PCTPro-2000 покрывает диапазон температур от -260°C до 500° с использованием специальных приспособлений.

·	Большой спектр образцов: PCTPro-2000 сконструирован для работы с порошками (водородсодержащие материалы, катализаторы), волокна (углерод), тонкие пленки (пищевая и фармацевтическая упаковка, электроника), жидкости.

·	Автоматизация: Автоматическое переключение диапазона давления от высокого до низкого (от 0.01 до 200 бар). Программное обеспечение PCTPro включает работу с 13 процессами пробоподготовки и 4-мя типами измерений(кинетика, РСТ, кинетика циклов, циклирование РСТ).

·	Портативность: PCTPro-2000 это компактная установка и легко комбинируется с другими приборами (X-Ray, нейтронная дифракция).

·	Безопасность: PCTPro-2000 имеет 3 системы детектирования: детектор пламени для водорода, общий детектор пламени и непрерывный контроль превышения температуры.

ПРИНЦИП

Работа PCTPro-2000 основана на методе Sievert’s

Объём с образцом находящийся при известном давление соединен с резервуаром известного объёма через клапан.

При открытие клапана устанавливается новое равновесие по давлению.

Сорбция газа определяется по разнице между текущим измеренным давлением (Pf) и вычисленным. (Pc)

ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦА

Имеется 6 различных держателей образцов  airless transfer capability:

·	Стандартный держатель SS на давление до 200 бар и до температуры 400°C;

·	SS высоко-температурный держатель до 100 бар и до 500°C;

·	Держатель для жидких образцов до 100 бар и до 400°C;

·	Держатель тонких плёнок до 100 бар и до 400°C;

·	CryoPro – держатель на очень низкие температуры от -260°C до 100°C и до 200 бар;

·	MicroDoser – держатель для очень маленьких образцов (от 1 до 500 мг).

RGAPro для АНАЛИЗА СОРБИРОВАННОГО ГАЗА

RGAPro это квадрупольный масс спектрометр для анализа в реальном времени состава газа. Этот спектрометр сконструирован специально для работы с установкой PCTPro-2000 или другими подобными установками в диапазоне давлений от вакуума до 200 бар.

ТИПЫ ИЗМЕРЕНИЙ СОРБЦИИ

PCTPro-2000 сконструирована для измерений сорбции газа на одном образце с широким диапазоном объёмов дозирования  и при разном давлении и позволяет определять:

·	кинетику (константу скорости и ёмкость) диапазон полной сорбции или десорбции;

·	изотермы давление-состав (PCT, PCI) ;

·	циклы сорбция/десорбция PCT и кинетические измерения.

Установка PCTPro-2000 может быть просто приспособлена для измерений сорбции твердых тел, порошков, волокон, пленок, жидкостей и т.д.

ПРИМЕНЕНИЯ

Установка PCTPro-2000 сконструирована для изучения процессов сорбции-десорбции следующих материалов:

Высокоповерхностные материалы:

·	Водород содержащие материалы (гидриды, аланаты, амиды, MOF’s);

·	Углеродные материалы (нанопорошки, пленки, волокна, нанотрубки);

·	Адсорбенты для CO2;

·	Активированная окись алюминия;

·	Цеолиты;

·	Молекулярные сита (извлечение газов и паров)

Катализаторы: поверхность, активность, распределения пор, программируемая температура окисление/восстановление (TPO/TPR).

Фармацевтические составы: сорбция и перенос влаги и паров органики.

Упаковка: точное определение переноса влаги и газов через упаковку (пища, фармацевтические препараты).